全自动免疫印迹仪技术参数

- CFDA注册证：全套产品都有注册证，包括印迹仪及判读软件

- 配套试剂：提供原厂配套试剂

- 最多预设检测项目数：70

- 杂项整合功能：支持内部预设杂项整合程序

- 断电保护功能：自动记忆上次运行步骤，通电启动后可继续未完成的实验操作。

- 跳步功能：可在仪器运行过程中暂停，随意跳转到任一操作步骤

- 处理样本数：单次≥50

- 分液通道：6个

- 分配精度：分液准确性<±10%;

- 重复性偏差小于5%

- 摇床模式：2角度可调，3档速度可调

- 有试剂蠕动泵及试剂回流功能

- 试剂瓶设计：每个试剂瓶有刻度设计，底物试剂瓶配套遮光筒

- 试剂槽：一次性使用温育槽，特殊温育槽设计(过敏原检测的梯形温育槽)

- 液体处理方式：

单通道处理，试剂槽倾斜设计；

加液---保证所有反应同时进行；

吸液---废液吸取更干净，极少的残留。

- 加样头：硅胶管末端,加样后回吸功能，不挂滴

- 漏液保护：漏液保护通道，有溢液孔和溢流瓶设计

- 结果判读：支持扫描仪成像，有判读软件，内部定量的结果判读，支持过敏原检测国际通用的EAST规则;

- 结果判读的定标功能：有专用定标卡，保证结果判读的准确性与稳定性

- 单步孵育时间：无限定

- 孵育分析总时间：无限定

- 温控模块：无

- 设备自带7寸触控屏，可直接操控实验，无需外接电脑。

- 售后服务：厂家直接售后支持，24h内快速现场响应

生殖道分泌物分析仪招标参数

1. 工作原理：有形成分检测应用人工智能机器视觉技术，对标本中有形成分进行实景采图、识别和分类计数； 干化学检测通过采集试纸条图像，运用比色分析法自动判读检测结果，提供图片审核和溯源。

2. 检测项目：

2.1干化学项目：支持1-11项检测，可根据临床需要选择组合，检测项目包括PH值、过氧化氢、乳酸、氧化酶、白细胞酯酶、碱性磷酸基酞酶、唾液酸苷酶、脯氨酸氨基肽酶、乙酰氨基葡萄糖苷酶、β-葡萄糖醛酸酶、凝固酶。

2.2有形成分：包括红细胞、白细胞、上皮细胞、线索细胞、阴道毛滴虫、真菌、细菌等所有镜下有形成分。

3. 一体化：在一台仪器上可同时进行白带干化学和有形成分检测，更节省实验室空间，一次进样即可完成干化学及有形成分检测，避免取样误差，结果更准确。

4. 多功能：一机多用，可选择多种检测模式：干化学模式/ 有形成分分析模式/ 干化学+有形成分模式。

5. 送样装置：轨道式送样，一次性可批处理60个标本。

6. 标本采集：配备高位可折断尼龙植绒采样拭子，吸附能力强，利于病理成分的采集。

7. 标本前处理：标本前处理过程自动化、标准化，仪器自动加注细胞保存液、自动涮洗、自动挤干采样拭子、自动开盖、自动吸样、自动回盖。

8. 有形成分洗脱：一端有凹槽，便于细胞成分充分脱落，保证阳性检出率（提供相关专利证书）。

9. 有形成分染色：自动对有形成分滴加染液，自动染色，提高自动识别率，人工审核更便利。

10. 恒温控制：电脑精准恒温控制，使干化学检测卡区域温度恒定在37±0.5℃，维持预成酶最佳催化温度，确保低浓度标本能有效检测。

11. 干化学检测分纸系统：自动分纸，确保纸条自动单条正面输出，准确入位，避免卡纸。

12. 检测结果溯源：提供干化学检测试纸图片及镜下实景图，方便人工复审和溯源。

13. 检测结果智能审核：通过对镜检结果与干化学分析结果的智能化、自动化综合分析，提示是否需人工审核，降低检验者的工作负担，提高工作效率。

14. 急诊功能：独立急诊位，优先检测急诊标本。

15. 报告方式：可综合报告干化学及有形成分计数结果，提供高低倍镜下实景图，图文并茂。

16. 检测速度：≥120标本/小时，并发出综合报告。

17. 有自产的质控品（提供注册证）

18. 准确度：干化学：检测结果与参考溶液对照不超过1个量级/ 阳性结果不出现阴性，阴性结果不出现阳性； 有形成分：≥95%（提供注册检验报告）。

19. 交叉污染：干化学：阴性和阳性参考品交叉测试，阴性样本不出现阳性结果；有形成分：≤1个/μL（浓度5000个/μL）（提供注册检验报告）。

20. 数据存储量：≥100万个

21. 打印机：激光打印机

22. 数据接口：双向通讯接口，方便数据传输。

23. 网络功能：可连科室及医院计算机网络，实现分析报告无纸化传输。

全自动核酸分子杂交仪招标参数

| 序号 | 招标设备要求 |
| --- | --- |
| 1 | 设备采用温育方法进行分子杂交，无需压力装置，集分子杂交，洗膜，孵育，显色、结果拍照于一体，且能实现机器自动配液，无需人工预先配制杂交液、显色液等试剂。 |
| 2 | 设备已配置完好的杂交反应室或有相应反应盒耗材，每个样本独立反应，无需另外进行杂交反应室分隔，避免交叉污染。 |
| 3 | 具备独立的试剂监测保护功能，低温保存，试剂余量监测，试剂自动配制。 |
| 4 | 单次实验最多可一次进行48个样本杂交反应，且单次实验通量可在1～48间自由选择，使用灵活，无需凑整，无试剂耗材浪费。 |
| 5 | 配套软件可识别系统所拍照片，直接判读结果，无需人工判读，且可导出结果与LIS连接。 |
| 6 | 生物芯片阅读功能测试准确度：阴、阳性符合率100%；均一性：CV≤5%。 |
| 7 | 设备自带7寸触控屏，可直接操控实验，无需外接电脑。 |
| 8 | 温控范围30℃～65℃可调。 |
| 9 | 加吸液液量准确度±10%。 |
| 10 | 温度波动值≤±0.5℃。 |
| 11 | 具有超温保护器，高于85℃时断开。 |
| 12 | 设备厂商同时具有药监局批准的HPV分型、地中海贫血基因检测、分枝杆菌菌种鉴定检测试剂。 |

全自动血细胞分析仪招标参数

1、检测原理：采用荧光染色、流式细胞计数法、液压聚焦阻抗法、SLS-血红蛋白法

2、白细胞计数：采用先进的激光流式原理及核酸荧光染色技术，使白细胞计数免受难溶红细胞、巨大血小板、血小板簇及细胞碎片等的干扰

3、检测速度：全血血常规五分类速度≥70T/h，低值白细胞检测≥50T/h，常见体液检测≥30T/h

4、需血量：血常规检测最低需血量≤20ul，常见体液检测需样量≤70ul

5、预稀释模式：支持稀释液自动配液，稀释比例微量血1：7稀释液

6、样本类型：支持静脉全血、末梢微量血、预稀释血液、体液

7、检测项目（可报告参数）：≥35项血液报告参数，≥6项体液报告参数

8、血小板计数：具备两种方法进行血小板的定量计数，阻抗法PLT-I和光学法PLT-O、且对应方法学均可提供相应校准品进行校准。

9、网织红细胞检测功能（Ret）：使用核酸荧光染色及流式细胞技术，具有全自动网织红细胞定量计数和对网织红细胞成熟度的分类。

10、网织红细胞血红蛋白功能（Ret-he）：具有定量报告检测网织红细胞血红蛋白含量的功能，为报告参数。

11、体液检测：可以对脑脊液、胸水、腹水、关节腔积液等体液进行红细胞和白细胞计数,并对白细胞进行分类；

12、体液异常提示：体液检测中具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能；

13、准确度：WBC检测范围内允许偏差不超过±4.5%，RBC检测范围内允许偏差不超过±2%，HGB检测范围内允许偏差不超过±2%，HCT检测范围内允许偏差不超过±3%，PLT检测范围内允许偏差不超过±7%.

14、最低检测限要求：WBC 0.01 x 103/μL，RBC 0.01x 106/μL，HGB 0.0g/dL，PLT 1x 103/μL

15、血液质控品：定期提供原厂配套的高、中、低三个水平的质控品，并通过FDA及NMPA注册。质控项目覆盖所有报告参数；

16、体液质控品：定期提供原厂配套的高、低两个水平的质控品，并通过FDA及NMPA注册。质控项目覆盖所有报告参数；

17、校准品：定期提供原厂配套的，并通过FDA及NMPA注册的校准品。一支校准品可校准项目包含RBC、WBC、HGB、PLT、HCT、MCV、RET。

18、实时网络通讯系统：提供实时在线网络质控功能，并具备ISO17043等权威认证，通过室内质控实现实时的室间质评，确保实验室的结果质量达到国际质量水准。