胰岛素泵参数

| No. | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外形尺寸，重量 | 尺寸：89mm48mm23mm，重量：86克（包含电池） |
| 2 | 操作菜单＋彩色图标显示 | 全中文菜单，彩色图标显示 |
| 3 | 储药器容量 | 3ml |
| 4 | 基础率 | 0.1—50u／h |
| 5 | 基础率步长 | 0.1u／h |
| 6 | 每小时基础率 | 0-5U |
| 7 | 基础率设置 | 一键自动分配基础率 |
| 8 | 最小输注精度 | 最小输注精度可达0.1u/h，血糖调节更精细 |
| 9 | 输注准确性 | 输注机构误差≤正负5％，剂量更精确、输注更稳定 |
| 10 | 大剂量输注方式 | 正常输注，或大剂量快捷输注 |
| 11 | 大剂量和大剂量增量 | 大剂量：0.1—25u，大剂量增量：0.1u |
| 12 | 大剂量预设功能 | 有 |
| 13 | 使用电源 | 1节，AAA／3.2V可充电7号磷酸铁锂电池（LiFePO4） |
| 14 | 专利微量输注机构 | 专利微量输注机构，生理脉冲式胰岛素输注，确保胰岛素吸收均匀稳定，无皮下蓄积现象 |
| 15 | 基础率方案选择 | 两套方案 |
| 16 | 胰岛素浓度 | U－100 |
| 17 | 屏幕 | OLED彩色屏幕 |
| 18 | 键盘锁功能 | 有，防止误操作 |
| 19 | 自检功能 | 在双处理器的基础上又增加了双编码器，可实现实时自检 |
| 20 | 报警记录及模式 | 可回顾至少30次报警，及报警的时间、日期，报警模式：蜂鸣和震动，佩带操作更私密 |
| 21 | 记录储存 | 连接APP后可实现基础率输注记录/大剂量记录/报警提醒等回顾达到1000条以上的存储 |
| 21 | 智能报警功能 | - 储药器剩余量不足30U时自动报警（低液量报警），提示剩余单位 - 电量过低≤10%自动报警提醒，提高治疗的安全性 - 阻塞报警提醒 |
| 22 | 防水设计 | 防溅水，IPX－7防水性能 |
| 23 | 大剂量输注模式 | 常规输注，方波输注，双波输注三种模式可供选择 |
| 24 | 大剂量向导（大剂量计算器） | 手机APP端匹配大剂量向导，可自动根据血糖值和/或进餐量（碳水化合物含量）计算胰岛素剂量。 |
| 25 | 输注管路 | 专用接口和通用接口可供选择，配有快速分离器，佩带舒适 |
| 26 | 质保与售后服务 | 是厂家与代理商提供双重负责 |
| 27 | 按键 | 电容屏触摸按键，延长按键使用年限 |
| 28 | 配套APP数据存储 | 至少存储10年以上数据不丢失 |
| 29 | 数据传输 | BLE蓝牙传输，通过云端进行数据交互，医患/各医疗中心之间/亲友之间形成照护网络 |
| 30 | 主菜单显示 | 首界面显示包含蓝牙提醒、报警信息提醒、大剂量输注提醒、每小时基础率总量＋本时段已输注记录提醒、剩余电量提醒、剩余药量提醒） |
| 31 | APP配套管理 | 手机APP数据下载，通过云服务器进行管理、配套APP进行蓝牙血糖仪进行链接，对血糖、用药、运动、用餐、基础率、活性胰岛素、大剂量实现记录和数据计算，实现体外半闭环 |

生物洁净安全柜技术参数

| 洁净度 |  | 100级@≥0.5μm(美联邦209E） |
| --- | --- | --- |
| 菌落数 |  | ≤0.5个/皿．时（Φ90㎜培养平皿） |
| 平均 风速 | 门内侧 | 0.38±0.025m/s |
|  | 中 间 | 0.26±0.025m/s |
|  | 里 侧 | 0.27±0.025m/s |
|  | 排风量 | 30%外排/70%外排 |
| 前面吸入风速 |  | 0.35m±0.025m/s |
| 气密度 |  | ≤10-6m/s(在500Pa压力下) |
| 噪 音 |  | ≤62dB(A) |
| 振动半峰值 |  | ≤5μm |
| 照 度 |  | ≥300LX |
| 电 源 |  | AC单相220V/50Hz |
| 最大功耗 |  | 600W |
| 重量 |  | ﹤250㎏ |
| 高效过滤器规格及数量 |  | 1090×600×50×① |
| 荧光灯/紫外灯规格及数量 |  | 30W×①/30W×① |
| 外形尺寸 |  | 1300×800×1950mm |
| 工作区尺寸 |  | 1000×650×580mm |

二氧化碳送气装置参数

1.适用气体：医用高纯二氧化碳气体（CO2）；

2.输入CO2气体额定压强范围：0.3432MPa-1.4MPa；

3.输入CO2气体压强上限报警最大值：1.5MPa；

4.输入CO2气体压强下限报警最小值：250KPa；

5.输出CO2气体额定压强：45KPa±4KPa；

6.输出CO2气体流量下限报警最小值：0.2L/min；

7.输出CO2气体额定流量8.5 L/min±1 L/min；

8输出CO2气体额定流量精度±0.3 L/min；

9.输出CO2气体温度范围（辅助加热功能） 15-35℃；

10.四档定时模式可选：4种（15min，30min，60min，120min）；

11.定时精度：±10s；

12.耗能（额定输入功率）：100-240V～50/60Hz 60VA；

中药熏蒸机参数

技术参数：

1、通道数：双通道（二个喷头），微电脑独立控制；

2、保温及治疗功率1、2、3、4档可调；

3、药液从常温加热到95℃时间≤15分钟

4、治疗时间1-60分钟可调；

5、具有低液位报警及温度保护开关功能；

6、设备具有保温功能，保温温度70-90℃可调；

7、温度监测功能，可实时监测体表温度，超过45℃具有提示音，50℃切断电源；

8、按键操作、治疗结束、预热达到设定温度及缺液时具有声音提示；

9、当熏蒸机加热容器中气压大于0.08MPa时，减压阀排气减压；

10、喷杆关节多角度旋转可调，满足临床患者坐姿卧姿不同体位的熏蒸需求；

11、设备输入功率：2100VA；

12、额定装药最大容量：≥5L ；

13、智能倒计时功能，药液温度达97℃开始倒计时；

14、机箱容器部分和电路显示部分采用分体设计，便于保养和维修,并做到完全隔离；

15、采用气路、液路防阻塞设计及工艺；

16、采用直径达16mm排液管路,确保排液方便快捷不阻塞，便于维护；

17、外置气路过滤器，方便清洁维护；

18、入选国家中医药管理局“中医诊疗设备评估选型推荐品目”，提供国家中医局文件为准；